**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

**ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД**

11000 БЕОГРАД, Булевар деспота Стефана 54-а

Централа: 20 78 600 е-mail: info@zdravlje.org.rs www.zdravlje.org.rs

Директор – тел: 32 33 976, факс: 32 27 828 email: direktor@zdravlje.org.rs

**Служба за правне послове**

Тел: 20 78 631 Факс: 32 27 828 e-mail: dusica.jovanovic@zdravlje.org.rs

Жиро рачун: 840 – 627667 – 91

ПИБ 100044907 Матични број 07041152

Градски завод за јавно здравље, Београд,на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12 (у даљем тексту: Закон)) доноси

## II ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

**ЗА ЈН:** **МНР 07-II-50/15**

У Конкурсној документацији за јавну набавку - **НАБАВКА РАСХЛАДНИХ УРЕЂАЈА, ЈН БР. МНР 07-II-50/15**, извршена је измена у одељку 3, у табели која се односи на партију 2, и то у тачки 1, која се мења и сада гласи:

„ изолација-високе густине (40 kg / m³) полиуретан, дебљине мин. 50 mm “

**У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена**.

У прилогу се налази измењена страна конкурсне документације.

***О б р а з л о ж е њ е***

У Конкурсној документацији за јавну набавку број МНР 07-II-50/15, извршена је измена као у диспозитиву, у циљу омогућавања понуђачима да припреме прихватљиве понуде.

Сагласно одредби члана 63. став 1. Закона, Градски завод за јавно здравље, Београд, као Наручилац, извршио је измену наведене конкурсне документације.

**Комисија за јавну набавку** **број** **МНР 07-II-50/15**

6а од 43

**Партија 2 – лабораторијски фрижидери 925 L**

Под предметним добрима (опремом) подразумевају се лабораторијски фрижидери 925 L, и то у следећим количинама и следећих карактеристика:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОПИС ОПРЕМЕ** | **јед. мере** | **Количина** |
| Двокрилни фрижидер  Материјал/тип - усправно тип, урађен како унутра тако и споља од челика пресвученог епоксидним филмом беле боје   * изолација-високе густине (40 kg / m³) полиуретан, дебљине мин. 50 mm . * испоручује се са монтираним точкићима * врата: направљена од истог матерјала као и остатак фрижидера од целика пресвученог епоксидним филмом * систем заптивања- магнетне гумене заптивке како би се омогућио савршено херметичко затварање. * испоручује се са 9 полица 46 x 57 cm носивости минимум 30 kg * осветљење: 2 сијалице које се активирају на свако отварање врата путем специјалног прекидача * Контролна табла типа микропроцесорски контролер са капацитативним-тастерима и екраном у боји. Контролер треба надгледа све функције фрижидера преко интерфејса са иконицама и писаним порукама * Контролер треба да ради на батерије како би се омогућио функционисање екрана и аларма чак и у случају нестанка струје. * дисплеј високе резолуција типа 3,5 "TFT колор, са LED позадинским осветљењем, * приказивање и подешавање температура са тачношћу од 0,1 ° C * са аутоматском заштитом блокадом подешавања, да би се избегло манипулисање од неовлашћених лица * визуелни и звучни аларм у случајевима: - високе и ниске температуре   - одшкринутих врата ,  - нестанка струје, - испражњене батерије, - квара на кондензатору,  - замрзавања испаривача, - квара сензора   * графикон температуре у реалном времену, са могућношћу прегледа претходних 52 сата рада * сензор типа Pт1000 * расхладни гас: R404а без CFC-а * одмрзавање: потпуно аутоматски, термостатски контролисано уз аутоматско испаравање кондензата  • Температурни опсег: подесив између 0 ° C / + 15 ° C • Ниво буке (db ()): ≤ 52 • Бруто капацитет (литара): 1030 • Нето запремина (л): 925 • Димензије (Ш x Д x Х cm): 120 x 70 x 192   Евер мед кат.бр. LR 925x PRO или еквивалент | комад | 2 |