**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

**ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД**

11000 БЕОГРАД, Булевар деспота Стефана 54-а

Централа: 20 78 600 е-mail: info@zdravlje.org.rs www.zdravlje.org.rs

Директор – тел: 32 33 976, факс: 32 27 828 email: direktor@zdravlje.org.rs

**Служба за правне послове**

Тел: 20 78 631 Факс: 32 27 828 e-mail: dusica.jovanovic@zdravlje.org.rs

Жиро рачун: 840 – 627667 – 91

ПИБ 100044907 Матични број 07041152

**Појашњење конкурсне документације ЈН БР. ВНУ 30-II-27/15**

У поступку јавне набавке - **Одржавање/сервисирање/еталонирање / резервни делови - медицинска и лабораторијска опрема - еталонирање/калибрација/верификација опреме, ЈН БР. ВНР 30-II-27/15**, сагласно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама, (,,Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), пристигла су питања којим се од Комисије за јавну набавку захтева појашњење конкурсне документације за предметну јавну набавку.

**Питања:**





**Одговори**:

У складу са праксом која подразумева ближу контролу над радом сервисера приликом обављања сервисирања опреме Градског завода за јавно здравље, Београд која је распоређена на терену уведена је пракса да сваки излазак сервисне екипе буде праћен комисијом коју чине запослени у Заводу. Због ограниченог кадровског капацитета, као и немогућност Завода да на себе преузме кооординацију сервисних екипа различитих извођача, као због чињенице да поменуту координацију није могуће утврдити кроз услове предметне јавне набавке, **неопходно је да** сва опрема која је распоређена у оквиру мреже за контролу квалитета ваздуха буде **обухваћена је једном партијом**. Потребно је нагласити и то да је чланом 10. Закона прописана обавеза наручиоца да у поступку омогући што је могуће већу конкуренцију, те би се свако прилагођавање предмета партија, као и услова појединим понуђачима сматрало директним кршењем наведеног начела, као и начело једнакости понуђача прописаног чланом 12. Закона.

Градски завод за јавно здравље Београд је корисник *дата логгер*-а обухваћених предментом набавком и за детаље везане за функционисање самог апарата као и припадајућег софтвера неопходно је контактирати произвођача са седиштем у Београду, а чији су детаљи предочени у конкурсној документацији.

Наведене замерке, односно захтеви потенцијалног понуђача могуће је решити у складу са чл. 80. и 81. Закона - у оквиру институција подизвођача и заједничке понуде. Наручилац мора своје интересе штитити формирањем партија у складу са расположивим кадровским капацитетима како се не би угрозило функционисање праћење контроле квалитета једног од виталних медијума у животној средини.

**Питање:**

 Другом изменом конкурсне документације за јавну набавку Одржавање/сервисирање/еталонирање / резервни делови - медицинска и лабораторијска опрема  - еталонирање/калибрација/верификација опреме, ЈН БР. ВНР 30-II-27/15 у партији 13. у обрасцу понуде, а под ставком 3 – Услуга: еталонирање опреме додато је еталонирање аутоклава произвођача Раyпа, Сутјеска и Селекта без додатног појашњења о природи еталонирање које се тражи.**Да ли се у приликом еталонирања очекује: Еталонирање температуре, Еталонирање температуре и провера сигурносних вентила, Еталонирање температуре, еталониранје манометра и провера вентила сигурности или нешто друго?**

**Одговор:**

Еталонирање мора обављати акредитована организација, по стандардној процедури и важећим законским регулативама. Еталонирање обухвата:

1. Еталонирање термокоморе на номиналним вредностима температуре
2. Еталонирање термокоморе за сваку сонду појединачно на номиналној вредности температуре
3. Еталонирање манометра
4. Еталонирање сигурносних вентила
5. Заптивеност судова под притиском.

**Питање:**

Да ли је за партије 18 ,21, 22  испуњеност додатног услова који се односи на кадровски капацитет могуће доказати изјавама произвођача односно овлашћеног дистрибутера да смо као фирма ауторизовани за сервис њихових производа?

**Одговор:**

Као доказ кадровског капацитета, а како је и наведено Конкурсном документацијом, потребно је доставити је **сертификате издате на име** сервисера.

**Питање:**

У партији 22. у општим условима за доказивање пословног капацитета неопходно је да понуђач  радном односу има минимум једног сервисера сертификованог за одржавање опреме Memmert, Euro clear i Elga. Kako je Euro Clear поизвођач индустријских система за пречишћавање вода без овлашћеног представника у Србији. Сматрамо ,да би у циљу повећања конкуретаности, неопходно да се  опрема произвођача Euro clear издвоји из у посебну партију. Да ли прихватате ову сугестију.

**Одговор:**

Елементи Euro clear су интегрални део производа Elge који је предмет сервиса и мора бити у истој партији.

**Питање:**

Да ли постоји могућност да се из партје 18 издвоје у засебну партију апарати производјача Nabertherm, партије 19 Vage Ohaus, партије 20 pH metar Jenway, партије 21 апарати произвођача Ika,Memmert, Raypa, Jenway i Velp, партија 22 апарати производјача Memmert како бисмо могли да учествујемо у јавној набавци ,пошто поседујемо ауторизације за наведене производјче као и сервисне сертификате.

**Одговор:**

Чланом 10. Закона прописана обавеза наручиоца да у поступку омогући што је могуће већу конкуренцију, те би се свако прилагођавање предмета партија, као и услова појединим понуђачима сматрало директним кршењем наведеног начела, као и начело једнакости понуђача прописаног чланом 12. Закона. Такође, потребно је нагласити и следеће:

* партија 18 обухвата све пећи за жарење и нема основа за одвајање пећи једног произвођача (Nabertherm) у засебну партију,
* партија 19 обухвата све ваге нема основа за одвајање ваге једног произвођача (Ваге Ohaus) у засебну партију
* партија 20 су pH метри и кондуктометри и нема основа за одвајање pH метра фирме Jenway,
* партија 21 обухвата производе по функцији магнетне и ротационе мешалице, водена и ултразвучна купатила, те нема основа за поделу на више партија
* партија 22 обухвата сви термостати и сушнице по функцији а не по произвођачу, нема основа за дељење партије.

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВНР 30-II-27/15**